Détermination de la teneur en H2O2 des solutions de désinfection des mains

Test enzymatique sur bandelettes pour le dosage semi-quantitatif de l’H2O2

# Références

Procédure fournie par le Laboratoire Contrôle Qualité, Pharmacie des Hôpitaux Universitaire de Genève, Suisse, 2015

# Matériels et produits

## Matériels

- Peroxide test strips, Quantofix, Macherey-Nagel, 50-1000mg/L, conservation 4-30°C

- Pipette graduée 1 ml

- Poire à pipeter

- Ballon jaugé 10 ml

## Produits

- Eau déminéralisée

# Mode opératoire

- Diluer 10x la solution de désinfection des mains avec de l’eau déminéralisée.

(Exemple de dilution possible : Prélever 1mL de la solution de désinfection des mains et la placer dans un ballon de 10mL, compléter avec de l’eau déminéralisée). Agiter.

- Tremper la bandelette durant 1sec dans la solution diluée, la sécher en secouant 1-2 sec et laisser agir durant 45 secondes. (selon les indications du fabriquant)

- Relever les couleurs qui apparaissent en fonction des concentrations en H2O2 sur les bandelettes.

La coloration violette visible sur le témoin correspondant au chlore apparaît au bout de 4-5min mais n’est pas présente au moment de la relevée des concentrations

4	Limites et acceptabilité

Ce test semi-quantitatif ne permet pas de mesurer précisément la concentration en H2O2 dans la solution mais permet de détecter des erreurs majeures de concentration en peroxyde d’hydrogène (sous ou surdosage).

| % H2O2 | Quantofix [mg/L] | concentration voulue [mg/L] | Réaction aux chlorures |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.125% | 150-300 | 180 | - |

VII.	Résultats

Les résultats doivent être inscrits dans un registre conservé au laboratoire. Ils doivent être également reportés sur un compte rendu d’analyse qui sera joint au compte rendu de fabrication

# Text boxes

Calculs :

Teneur H2O2 solution mère (en mg/L) :

Teneur H2O2 solution mère (en %) :

Source : Macherey-nagel GmbH & Co